[image: image6.emf]
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON

Direction des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux

HÔPITAL JEAN MINJOZ

1 BOULEVARD FLEMING

25030 - BESANÇON CEDEX

Affaire suivie par : Mr J.M. JOUNET
Tél : n° 03.81.66.81.46
Fax : n° 03.81.66.83.48
Email : jmjounet@chu-besancon.fr
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

(C. C. P.)
MAPA N° JMJ/09.2011 DU 5 AOUT 2011
	FOURNITURE, QUALIFICATION
et MISE EN SERVICE 
DE STERILISATEUR(S) 

AU PEROXYDE D’HYDROGENE



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :
Le Vendredi 9 SEPTEMBRE 2011 à 16 Heures au plus tard.
Le présent document comporte 29 pages numérotées de 1 à 29.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION
1. 1. - Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service d'un (ou deux) stérilisateur(s) à basse température utilisant un procédé au peroxyde d’hydrogène (H2O2), et nécessaire(s) au Pôle pharmaceutique (Stérilisation centrale, Hôpital Jean Minjoz) du C.H.U. de Besançon. Cet équipement est destiné à la stérilisation de dispositifs médicaux thermosensibles réutilisables et restérilisables, utilisés chez des patients adultes et/ou pédiatriques en services de soins ou blocs opératoires.

1. 2. - Décomposition en tranches ou en lots
La présente consultation comporte 2 lots :

( Lot n ° 1 : un stérilisateur à basse température utilisant un procédé au peroxyde d’hydrogène

( Lot n° 2 (conditionnel*) : un stérilisateur à basse température utilisant un procédé au peroxyde
 d’hydrogène
* Le choix d’acquérir un deuxième stérilisateur résultera des caractéristiques techniques de l’équipement proposé au lot 1 (offre de base et variante(s) si proposée(s)), de son volume utile en lien avec les dispositifs médicaux à stériliser (quantité, volume), du mode d’exploitation envisagé à la Stérilisation centrale du CHU de Besançon et des conditions financières de l’offre.
1.3. - Caractéristiques exigées des équipements
Le stérilisateur proposé doit permettre a minima la validation du procédé de stérilisation selon la norme ISO 14937 «Stérilisation des produits de santé - Exigences générales pour la caractérisation d'un agent stérilisant et pour la mise au point, la validation  et la vérification de routine d'un processus de stérilisation pour dispositifs médicaux ».

Préciser les conditions d’activité et travaux en cours, ou les plus récents déjà réalisés, sur les agents transmissibles conventionnels et non conventionnels.

Préciser les contraintes d’installation liées au fonctionnement, à l’environnement et à la sécurité des personnes.

Préciser la configuration et la durée des cycles.

Préciser le volume de la chambre, le volume utilisable et ses dimensions.

Préciser le nombre de porte(s) et le mode d’ouverture.

Préciser les caractéristiques de l’agent stérilisant et sa présentation. Fournir la fiche technique et la fiche de sécurité de l’agent stérilisant. Préciser les modalités d’élimination des résidus non utilisés ainsi que les conditions de protection du personnel associées à son usage.

Préciser le(s) test(s) de performance devant être réalisé(s) en routine au quotidien (ex. en début de journée, à chaque cycle…).
Préciser les caractéristiques du dispositif de programmation des cycles (et paramètres critiques surveillés)

Préciser les caractéristiques du dispositif de contrôle des cycles (et paramètres critiques surveillés)

Préciser les caractéristiques du dispositif d’enregistrement et d’archivage des paramètres critiques des cycles (système de traçabilité), préciser si les données sont exportables sur PC et imprimables en vue de permettre l'édition d'un document de charge comportant les paramètres critiques des cycles (température, pression, temps, concentration en peroxyde d’hydrogène le cas échéant).


Préciser les conditions optimales de chargement des dispositifs médicaux en vue de l’exposition au procédé, le cas échéant le nombre maximal de dispositifs pouvant être stérilisés par cycle.

Préciser si le support de chargement est modulable et les configurations possibles  pour optimiser son emploi le cas échéant. Préciser les variantes disponibles s’il existe plusieurs types de supports.

Préciser la liste des matériaux compatibles avec le procédé de stérilisation proposé. Le cas échéant la liste des dispositifs médicaux compatibles avec le procédé de stérilisation ou la liste des fabricants de dispositifs médicaux ayant validé la compatibilité du procédé avec leurs produits.

Préciser les configurations limites, ou les dimensions critiques minimales (longueurs, diamètres des lumières internes…) des dispositifs médicaux compatibles avec le procédé de stérilisation. 

Préciser les conditions de libération paramétrique des charges (paramètres critiques des cycles : température, pression, temps, concentration en peroxyde d’hydrogène le cas échéant).

Préciser la liste et le coût des équipements annexes obligatoires, ou optionnels préconisés pour l’exploitation du stérilisateur ou pour son support, ainsi que leurs caractéristiques.

Préciser les conditions de réception, de qualification opérationnelle et de qualification de performance en vue de la mise en service.

Préciser toute information utile à la bonne exploitation du stérilisateur.

1.4. - Lieu d'implantation 

Hôpital Jean Minjoz, Stérilisation centrale niveau -2, plan du local (Annexe n°3). Pour plus de renseignements, une visite sur site est souhaitable.
1. 5.  Durée du marché
Il s'agit d'un achat ponctuel.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le marché est constitué par les documents contractuels, énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant : 

1 - Le présent cahier des clauses particulières (C. C. P.), dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de l'établissement, seul fait foi.

2  - Pièces particulières, annexes éventuelles : le cas échéant, normes AFNOR, européennes ou internationales, marquage CE, catalogue avec tarifs afférents, publications nationales et / ou internationales relative au procédé.

3 - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services. Les dérogations éventuelles sont précisées dans les articles 16 et 18, et récapitulées dans l'article 19 du C. C. P.
ARTICLE 3 - DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 09 SEPTEMBRE 2011 à 16 H au plus tard.

ARTICLE 4 - DÉLAIS D'EXÉCUTION
Le candidat est tenu de respecter le délai imposé par l'établissement, soit pour le Vendredi 16 DECEMBRE 2011.
ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS
5. 1. - Dispositions générales
Le titulaire devra se conformer aux seuls ordres écrits, définis au moyen d'un bon de commande.

Le bon de commande comportera : 

( la référence du marché,

( la désignation de l'article et sa référence, 

( la quantité demandée,

( le prix d'engagement correspondant au prix marché,

( le lieu et la date (ou délai), souhaités ou exigés, de livraison,

( l'adresse de facturation.

Il sera signé par la Personne Responsable du Marché représentée par le Directeur des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux ou son représentant.

Toute autre procédure, en particulier les commandes par téléphone, ne saurait engager financièrement le CHU.

5. 2. - Conditions de livraison et transport
5. 2. 1. - Modalités de livraison : 
Les fournitures doivent être livrées franco de port, d'emballage et de manutention.

Chaque livraison doit faire l'objet d'un bon de livraison numéroté, en deux exemplaires, indiquant :

( le nom du titulaire et son adresse,

( la date de livraison,

( la référence de la commande, 

( la désignation et la quantité des produits livrés.

5. 2. 2. - Lieu de livraison : 
Les marchandises seront  livrées : 

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital Jean Minjoz
Stérilisation centrale
1, Boulevard Fleming
25030 Besançon Cedex
ou, sinon, à l'adresse indiquée sur le bon de commande.

Les fournitures sont réceptionnées les jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus, de 8h30 à 11 h30 et de 13 h 30 à 16 h.
Le non respect des dispositions ci-dessus peut entraîner le refus de la livraison. Les frais en résultant sont à la charge du titulaire.

Le titulaire est responsable des risques afférents au transport de ses produits, jusqu'à leur réception.
Le matériel devra obligatoirement être marqué CE. Le titulaire fournira les certificats relatifs au marquage CE des appareils proposés.

Le matériel répondra aux critères définis dans les documents de la consultation, le candidat pouvant proposer plusieurs solutions en variante. Les équipements ne figurant pas dans l'offre de base seront indiqués de façon explicite, comme étant proposés en option. Tout équipement ou partie d'équipement non spécifié expressément en tant qu'option sera considéré comme faisant partie de l'équipement de base et dû par le titulaire.

Le matériel ne devra présenter aucun danger pour les utilisateurs. Il sera conforme aux normes de sécurité actuellement en vigueur.

Les appareils proposés seront de la meilleure qualité et en provenance de constructeurs réputés. Ils porteront le nom et le label du constructeur, et devront répondre à tous les règlements en vigueur.

5.3 - Limite des fournitures
5.3.1 Opérations incombant au Titulaire du marché
Ces opérations, incluses dans le prix du marché et effectuées par la main d'oeuvre spécialisée du Titulaire, comprennent :

a.
les essais et épreuves de qualification des appareils. Ils seront constatés par un procès-verbal dressé contradictoirement entre les parties. Le Centre Hospitalier Universitaire sera représenté par le Directeur des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux assisté de l'Ingénieur Biomédical.

b.
la remise en état de tout bien éventuellement abîmé par les opérations de mise en place du matériel objet de la fourniture.

c.
la mise à disposition du Centre Hospitalier Universitaire d'un ou plusieurs technicien(s) capable(s) de donner aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des équipements, les explications et les formations nécessaires à leur bon fonctionnement.

d.
les améliorations et modifications des logiciels de base constants susceptibles d'évoluer durant toute la vie du système.
e. 
Le titulaire devra préciser les éléments et consommables captifs, ainsi que les éléments et consommables non captifs nécessaires au fonctionnement de l’équipement (agent stérilisant, systèmes d’emballage, indicateurs de passage, indicateurs de procédé (chimique et biologique), consommable d’imprimante le cas échéant, etc…). 

5.3.2 Opérations n'incombant pas au Titulaire du marché
Les travaux définis ci-après ne sont pas effectués ni fournis par le Titulaire. Il s'agit principalement :

- 
de l'alimentation générale de l'équipement complet, la puissance indispensable étant précisée par le titulaire. Cette alimentation aura une protection tête de ligne au niveau des armoires basse tension du poste de l'établissement,

- 
des interconnexions et de la ligne de terre.
5.4 - Assurances
Le fournisseur devra pouvoir justifier d'une assurance contractée auprès d'une compagnie garantissant sa responsabilité civile pour les dommages de toute nature causés aux tiers du fait d'accidents ou d'incendie :

- 
par son personnel salarié en activité de travail,

- 
par ses matériels d'industrie, de commerce, d'entreprise ou d'exploitation

- 
du fait des travaux avant admission

- 
du fait d'un événement engageant la responsabilité de l'entreprise après admission.

ARTICLE 6 - OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION
Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées, lors de la livraison et suite à l'installation, par le Directeur des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux ou son représentant.

6. 1. - Vérification quantitative
Elle consiste à vérifier la conformité entre la quantité livrée, la quantité portée sur le bon de commande et la quantité portée sur le bon de livraison.

Si la quantité livrée n'est pas conforme à la commande, le Directeur des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux  ou son représentant peut mettre le titulaire en demeure de reprendre l'excédent ou de compléter la livraison dans les délais qu'il prescrira.

En cas de non conformité entre la fourniture livrée et le bulletin de livraison, le dit bulletin et son duplicata sont rectifiés sous la signature des deux parties ou de leur représentant.

6. 2 - Vérification qualitative
Elle est effectuée, dans les locaux de l'établissement, par les agents désignés à cet effet, sous la responsabilité de la Personne Responsable du Marché.

Si la fourniture livrée ne correspond pas aux spécifications du marché ou de la commande, elle est refusée et doit être remplacée, par le titulaire, sur demande écrite du Directeur des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux, ou son représentant. Toutefois, celui-ci peut accepter la fourniture avec réfaction de prix.

Pendant toute la durée du marché, le titulaire devra livrer des produits conformes aux spécimens présentés lors de la consultation (s’applique aux consommables le cas échéant).

6. 3 - Admission
L'admission sera prononcée par l'agent habilité par le Directeur des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux. Elle est matérialisée par le bulletin de livraison et son duplicata, visés par signature du représentant de la personne responsable du marché ainsi qu'au vu des résultats de la qualification de performance effectuée par un prestataire désigné par le CHU, ou proposé par le fabricant et qui valent procès-verbal d'admission, sous réserve des vices cachés.

La signature du bon de livraison est impérative, à défaut, la marchandise sera considérée comme non réceptionnée.
ARTICLE 7 - GARANTIE TECHNIQUE
Les  matériels bénéficient d'une garantie totale "pièces, main d'oeuvre et déplacements" pendant une durée minimale de douze mois (sauf durée supérieure proposée par le constructeur).

Le point de départ du délai de garantie est la date de mise en service effective à l’issue de la qualification de performance portée sur la décision d'admission.

Toute période d'interruption du fonctionnement du matériel, d'une durée supérieure à trois jours, due à une remise en état couverte par la garantie, vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention, ou de la mise à disposition du matériel si celle-ci est postérieure à la demande d'intervention.

Les interventions de maintenance corrective sont effectuées en principe pendant les jours et heures ouvrables de la Stérilisation Centrale, du lundi au vendredi de 7h à 21h, le samedi de 8 h 30 jusqu’à 16 h le cas échéant. Le CHU pourra, à la demande expresse du titulaire,  mettre à disposition de celui-ci les équipements défectueux en dehors des heures ouvrables.

Dès la détection de l'anomalie de fonctionnement, la Direction des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Services Techniques du C.H.U. fait appel au titulaire, en précisant éventuellement le degré d'urgence.

Au cours de la période de garantie, le titulaire est tenu d'établir un compte-rendu de chaque intervention et de le transmettre à l'ingénieur biomédical du C.H.U., et de noter sur le carnet de bord tenu par l'utilisateur les renseignements d'ordre technique concernant sa prestation.

La garantie ne joue pas en cas de détériorations qui ne sont pas imputables au fonctionnement normal des matériels, ni après réparation par des personnes non habilitées par le titulaire.

Le titulaire répond de la qualité de la fourniture livrée, sauf négligence ou faute prouvée de l'établissement. Toute fourniture présentant un vice caché, découvert au cours de son utilisation, sera immédiatement signalée au titulaire du marché qui sera tenu de la remplacer.

ARTICLE 8 - RETENUE DE GARANTIE, CAUTIONNEMENT
Sans objet.

ARTICLE 9 - DÉTERMINATION DES PRIX
9. 1. - Contenu
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.

L'offre de prix sera faite sur la base des quantités indiquées en annexe du C. C. P.

9. 2. - Régime des droits et taxes
Si des créations, majorations, diminutions, suspensions, suppressions des droits et taxes intervenaient postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt de l'offre, le prix serait modifié en conséquence pour les livraisons auxquelles ces variations de droits et taxes auraient été effectivement appliquées.

9. 3. - Prix de règlement
Les prix seront unitaires et fermes durant l'année d'exécution du marché. 

9. 4. - Unité monétaire

Le marché sera libellé en euros.

ARTICLE  10 - AVANCE FORFAITAIRE
Conformément à l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance forfaitaire sera versée pour les marchés ordinaires ou à bons de commande supérieur à 50 000 € H.T.

Toutefois, en application de l'article 105 du Code des Marchés Publics, le titulaire devra constituer une garantie à première demande avant mandatement de cette avance. Le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

ARTICLE 11 - AVANCE FACULTATIVE
Il n'est pas accordé d'avance facultative.

ARTICLE 12 - ACOMPTES
Sans objet.

ARTICLE 13 - ÉTABLISSEMENT / PAIEMENT DE LA FACTURE
Le fournisseur produira un dossier de demande de paiement comprenant un mémoire, en trois exemplaires (1 original et 2 doubles), portant les indications suivantes : 

( le numéro et  la date du document,

( les noms, n° Siret et adresse du créancier,

( le numéro du marché ou de l'avenant (le cas échéant),

( le numéro du bon de commande,

( la date de livraison,

( la désignation et la quantité de la fourniture livrée,

( la remise éventuelle,

le prix de la fourniture faisant ressortir :

( le prix H. T.

( la T.V.A.

( le prix T. T. C.

Les factures seront adressées au :

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital Jean Minjoz

Direction des Infrastructures de la Sécurité et de la Maintenance
Département des Equipements Médicaux

1, Boulevard Fleming

25030 Besançon Cedex
ARTICLE 14 - DÉLAI DE PAIEMENT
Le délai global de paiement est de 50 jours. En cas de dépassement, des intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, plus deux points.

ARTICLE 15 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CRÉANCE - COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance résultant de l'exécution du présent marché doit demander au Directeur des Services Logistiques - bureau des marchés - une copie, certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention "exemplaire unique".

La cession ou le nantissement de créance doit être notifié par l'établissement de crédit cessionnaire ou tout autre bénéficiaire de la cession ou du nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception postal au comptable assignataire du CHU adressée à :

Monsieur le Trésorier Principal du CHU

2 place Saint-Jacques

25030  Besançon Cedex
Il est de plus recommandé au cessionnaire de joindre à la notification de la cession ou du nantissement de créances l'exemplaire unique du marché, que le cédant lui aura remis. L'exemplaire unique devra en tout état de cause être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

ARTICLE 16 - PÉNALITÉS DE RETARD
En cas de retards dans les livraisons ou de non remplacement dans les délais impartis d'une  marchandise ayant fait l'objet d'un rejet, le C.H.U. applique des pénalités de retard selon la formule suivante :

P =     V x  R
 
200
P = le montant de la pénalité,

V = la valeur de la prestation sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur s'applique au montant des prestations exécutées tardivement,

R = le nombre de jours de retard.

Le montant de ces pénalités sera notifié au titulaire du marché par lettre recommandée avec avis de réception, et retenu sur les sommes dues au titre des factures présentées.

En cas de retards répétés dans les livraisons portant préjudice au bon fonctionnement de l'Etablissement, de même qu'en cas de livraisons répétées non conformes à la qualité exigée, il pourra être fait application de l'article 29 du C. C. A. G. qui prévoit la résiliation du marché aux torts du titulaire et de l'article 36 relatif à l'exécution au frais et risques du titulaire.
ARTICLE 17 - EXÉCUTION PAR DÉFAUT
En cas de retard d'exécution, de mauvaise exécution, de refus d'exécution ou de non remplacement dans les délais accordés d'une fourniture ayant fait l'objet d'un rejet, la personne responsable du marché sollicitera une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire défaillant en application de l'article 32 du C. C. A. G. - F. C. S. En cas de différence de prix au détriment de l'établissement, cette dernière sera mise de plein droit à la charge du titulaire.

ARTICLE 18 - RÉSILIATION ET INDEMNITÉS DE RÉSILIATION
Le CHU de Besançon se réserve la possibilité de résilier le marché sans indemnités lorsque les produits livrés n'assurent pas la sécurité des soins.

En complément de l'article 31 du C. C. A. G. / FCS, il est précisé que le taux appliqué à la partie non exécutée du marché sera de 2 %.

ARTICLE 19 - DÉROGATIONS AU C. C. A. G. -  FCS
Dérogation à l'article 14 - 1 du C. C. A. G. par l'article 16 du C. C. P. (pénalité de retard).

Dérogation à l'article 31 du C. C. A. G. par l'article 18 du C. C. P. (indemnités de résiliation).

Fait à


le




Fait à


le

Nom et signature du titulaire du marché


Nom et signature du Directeur
CHU DE BESANÇON







ANNEXE N° 1.1
CONSULTATION DU 5 AOUT 2011
Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE STERILISATEUR(S) 

AU PEROXYDE D’HYDROGENE

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

(offre de base et variante si proposée)

remplir un tableau par variante

LOT N° 1

	DESIGNATION
	REFERENCE
	PRIX H.T.

(remise dé​duite)
	PRIX

TTC net

(remise déduite)

	Montant unitaire du stérilisateur
	
	
	

	Système de traçabilité / Imprimante (si non intégré)
	
	
	

	Support(s) de charge
	
	
	

	Autres accessoires, équipements annexes captifs (détailler SVP)
	
	
	

	Autres accessoires, équipements annexes non captifs (détailler SVP)
	
	
	

	Qualification opérationnelle / de performance selon ISO 14937
	
	
	

	SOUS TOTAL LOT N° 1

	
	
	









Fait à ........................., le .....................









Signature et cachet du candidat

CHU DE BESANÇON








ANNEXE N° 1.2
CONSULTATION DU 5 AOUT 2011
Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE STERILISATEUR(S) 

AU PEROXYDE D’HYDROGENE

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

(offre de base et variante)

remplir un tableau par variante

LOT N° 2 (conditionnel)
	DESIGNATION
	REFERENCE
	PRIX H.T.

(remise dé​duite)
	PRIX

TTC net

(remise déduite)

	Montant unitaire du stérilisateur
	
	
	

	Système de traçabilité / Imprimante (si non intégré)
	
	
	

	Support(s) de charge
	
	
	

	Autres accessoires, équipements annexes captifs (détailler SVP)
	
	
	

	Autres accessoires, équipements annexes non captifs (détailler SVP)
	
	
	

	Qualification opérationnelle / de performance selon ISO 14937
	
	
	

	SOUS TOTAL LOT N° 2

	
	
	

	MONTANT TOTAL POUR DEUX STERILISATEURS
	
	
	









Fait à ........................., le .....................









Signature et cachet du candidat

CHU DE BESANÇON








ANNEXE N° 1.3
CONSULTATION DU 5 AOUT 2011
Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE STERILISATEUR(S)

AU PEROXYDE D’HYDROGENE

CONSOMMABLES POUR STERILISATEUR
TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

	AGENT STERILISANT

	Captif équipement
	OUI
(

NON
(

	
Si oui, Référence (*)
	

	
Conditionnement
	

	
Nombre de cycle(s) réalisable(s) avec une unité
	

	
Coût unitaire H.T.
	

	Indicateur de procédé physico-chimique

	Captif équipement
	OUI
(

NON
(

	Si oui, Référence (*)
	

	
Conditionnement
	

	
Coût unitaire H.T.
	

	
Quantité préconisée par cycle
	

	Indicateur de procédé microbiologique

	Captif équipement
	OUI
(

NON
(

	Si oui, Référence (*)
	

	
Conditionnement
	

	
Coût unitaire H.T.
	

	
Quantité préconisée par cycle
	

	SystèmeS d’emballage

	Captif équipement
	OUI
(

NON
(

	Si oui, Références (*) et (**)
	

	Coût unitaire H.T.  (**)                
	de :                                HT,  à :                           HT


	AUTRES (Filtres, joints, raccords, produits entretien …)

	Nature
	Référence
	Conditionnement
	Coût unitaire HT
	Remise sur quantité %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Délai d'approvisionnement garanti
	………………………….  


Fait à ........................., le .....................      Signature et cachet du candidat

(*) Joindre obligatoirement la fiche technique et la fiche de sécurité du produit le cas échéant.

(**) Systèmes d’emballage : joindre une offre détaillée en annexe avec les prix proposés pour toutes les références disponibles
CHU DE BESANÇON






    
 ANNEXE N° 1.4
CONSULTATION DU 5 AOUT 2011
Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE STERILISATEUR(S)

AU PEROXYDE D’HYDROGENE
MAINTENANCE, FORMATION DES UTILISATEURS
TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

	MAINTENANCE

	Adresse du S.A.V.
	

	Effectif
	

	Horaires
	

	Permanence
	

	Délai d'intervention
	

	Tarif Main d'Oeuvre (attachement)
	                                             HT

	Tarif Déplacement (attachement)
	                                             HT

	Montant d'un contrat de maintenance curative et préventive (hors pièces détachées)
	
 HT
	
 HT

	Montant d'un contrat de maintenance préventive uniquement (hors pièces détachées)
	
 HT
	
 HT

	Montant d'un contrat de maintenance préventive uniquement (avec pièces)
	
 HT
	
 HT

	Remise si partenariat 

Niveau 1





Niveau 2





Niveau 3
	........................ %

........................ %

........................ %

	REQUALIFICATION OPERATIONNELLE ANNUELLE

	Montant unitaire HT (attachement)
	

	Montant unitaire HT (contrat pluriannuel)
	

	FORMATION

	Formation des techniciens de maintenance (comprise dans le prix de fourniture des équipements)

	Nombre : 2
	

	Sur place
	OUI
(

NON
(

	Si NON, lieu (frais de transport, d'hébergement et de repas pris intégralement en charge par le candidat)
	

	Durée
	

	Formation des utilisateurs

	Sur place souhaitée
	OUI
(

NON
(

	Nombre : 6
	

	Durée (il pourra être demandé des compléments d'information à la demande)
	


Fait à ........................., le .....................

Signature et cachet du candidat

CHU DE BESANÇON







    ANNEXE N° 2
CONSULTATION DU 5 AOUT 2011
Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE STERILISATEUR(S)

AU PEROXYDE D’HYDROGENE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

(renseigner un tableau par lot et par variante)

LOT N°1 - UN STERILISATEUR AU PEROXYDE D’HYDROGENE
(   base

(    variante


1 - DONNÉES ADMINISTRATIVES
Référence du matériel




……………………………………

Désignation commerciale du matériel


……………………………………

Pays de fabrication




……………………………………

Marquage C.E.





…………………………………….

Années d'introduction sur le marché


……………………………………

Durée de garantie




……………………………………

Délai de livraison





……………………………………

Distributeur pour la France



……………………………………

Conforme à la norme EN ISO 14937


OUI
(

NON
(
Conditions de réception / qualification 

AVANT mise en service selon EN ISO 14937

OUI
(

NON
(
2 - DONNÉES TECHNIQUES - CARACTÉRISTIQUES ET CONTRAINTES
CONTRAINTES D'INSTALLATION (dont durée d'immobilisation du site d’installation)



………………………………………………………………………………….……………


…………………………………………………………………………………….…………

Dimensions maximales à prévoir porte(s) ouverte(s)

Longueur x Hauteur x Profondeur


............... x ............... x ............... mm

Dimensions hors tout 

Longueur x Hauteur x Profondeur


............... x ............... x ............... mm

Maintenance frontale




(  OUI         (  NON

Maintenance latérale




(  OUI         (  NON

Dégagements minimums nécessaires aux accès pour la maintenance


Double porte :



standard
(  OUI         (  NON

                                                            option

(  OUI         (  NON

Niveau sonore





………………..……………………… dBa

Poids maxi en charge




……………………………………..… kg

Alimentation électrique (V, mono, tri)


……………………………………………

Puissance





……………………………………….. Kw

Dégagement calorifique



……………………………………….. Kw

Protection contre les micro-coupures 


(  OUI        (  NON

Nécessité d’alimentation en air



(  OUI        (  NON

Si oui, type, pression, débit



Extraction d'air nécessaire pour rejet extérieur

(  OUI        (  NON

Si oui, caractéristiques (longueur, diamètre, débit, nécessité d'une motorisation)
……………………………………………………………………………………………………….

Stockage de l’agent stérilisant

( dans le stérilisateur
       ( hors le stérilisateur

CHAMBRE
Nature des matériaux constituant la chambre

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Isolation thermique, matériaux
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Capacité totale (litres)






……………………………………
Capacité utile (litres)                                          



……………………………………

Dimensions






............... x ............... x ...............

Chargement







Frontal
(
vertical
(
DESCRIPTIF DES CYCLES

Joindre un tableau descriptif de chacun des cycles standards installés précisant, pour chacune des phases les valeurs des paramètres (durée, temps de contact, température, concentration en agent stérilisant, temps d'atteinte des consignes, durée totale du cycle, etc...).

Nombre de cycles programmables



……………………………………

Fournir un schéma type de chaque programme.

Existe-t-il un contrôle de la dose d’agent stérilisant au cours du cycle
(  OUI         (  NON

Décrire les alarmes assurant ce contrôle
…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Existe-t-il un affichage visible de la température



(  OUI         (  NON

Existe-t-il un affichage visible de la pression


    
(  OUI         (  NON

Existe-t-il un affichage visible de la concentration

        

(  OUI         (  NON

en peroxyde d’hydrogène

Existe-t-il un contrôle en cas de cycle interrompu



(  OUI         (  NON

(ex : panne d'électricité)

Décrire les alarmes assurant ce contrôle
…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

TRAÇABILITÉ - ENREGISTREMENT

Incrémentation d'un numéro de cycle




(  OUI         (  NON

Nature des paramètres contrôlés par la machine
……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Description du mode de saisie
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Mode de communication de ces paramètres et de ces alarmes

. au cours du cycle






……………………………………

. en fin de cycle






……………………………………

. pour archivage






……………………………………

Impression des paramètres et résultats du cycle


(  OUI         (  NON

Si oui, détails des informations imprimées

Date







(  OUI         (  NON

Identification du stérilisateur




(  OUI         (  NON

Numéro de cycle






(  OUI         (  NON

Heures de début / fin de cycle




(  OUI         (  NON

Durée et température de chaque phase



(  OUI         (  NON

Durée et pression de chaque phase



(  OUI         (  NON

Quantité d’agent stérilisant utilisé



(  OUI         (  NON

Autres………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

Possibilité d'archivage informatisé de ces paramètres

(  OUI         (  NON

Si oui, sur quel support et capacité




……………………………………

Connexion informatique (RS 232 ou autre, préciser)


……………………………………

SÉCURITÉ D'UTILISATION ET ENVIRONNEMENT

Risque électrique

            



(  OUI         (  NON

Si oui, préciser 
…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Risque pour l’environnement




(  OUI         (  NON

Si oui, préciser
…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

MAINTENANCE STERILISATEUR (pour les coûts, compléter l'annexe 1.4)

Description : énumérer les différentes opérations de maintenance à effecteur sur le stérilisateur et ses accessoires le cas échéant, avec leur périodicité

	NATURE DE LA MAINTENANCE UTILISATEUR
	PÉRIODICITÉ 
	DUREE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	NATURE DE LA MAINTENANCE CONSTRUCTEUR
	PÉRIODICITÉ 
	DUREE

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Nombre de visites préventives prévues 

par le constructeur






…………………………………..









Fait à .................................., le











Signature et cachet

LOT N° 2 - UN STERILISATEUR AU PEROXYDE D’HYDROGENE (Achat conditionnel)


(   base

(    variante


1 - DONNÉES ADMINISTRATIVES
Référence du matériel




……………………………………

Désignation commerciale du matériel


……………………………………

Pays de fabrication





……………………………………

Marquage C.E.





…………………………………….

Années d'introduction sur le marché



……………………………………

Durée de garantie





……………………………………

Délai de livraison





……………………………………

Distributeur pour la France




……………………………………

Conforme à la norme EN ISO 14937



OUI
(

NON
(
Conditions de réception / qualification 

AVANT mise en service selon EN ISO 14937


OUI
(

NON
(
2 - DONNÉES TECHNIQUES - CARACTÉRISTIQUES ET CONTRAINTES
CONTRAINTES D'INSTALLATION (dont durée d'immobilisation du site d’installation)



………………………………………………………………………………….……………


…………………………………………………………………………………….…………

Dimensions maximales à prévoir porte(s) ouverte(s)

Longueur x Hauteur x Profondeur


............... x ............... x ............... mm

Dimensions hors tout 

Longueur x Hauteur x Profondeur


............... x ............... x ............... mm

Maintenance frontale





(  OUI         (  NON

Maintenance latérale





(  OUI         (  NON

Dégagements minimums nécessaires aux accès pour la maintenance


Double porte :



standard

(  OUI         (  NON

                                                            option


(  OUI         (  NON

Niveau sonore





………………..……………………… dBa

Poids maxi en charge




……………………………………..… kg

Alimentation électrique (V, mono, tri)


……………………………………………

Puissance





……………………………………….. Kw

Dégagement calorifique




……………………………………….. Kw

Protection contre les micro-coupures 



(  OUI        (  NON

Nécessité alimentation en air




(  OUI        (  NON

Si oui, type, pression, débit



Extraction d'air nécessaire pour rejet extérieur


(  OUI        (  NON

Si oui, caractéristiques (longueur, diamètre, débit, nécessité d'une motorisation)
…………………………………………………………………………………………………………….

Stockage de l’agent stérilisant

( dans le stérilisateur
       ( hors le stérilisateur


CHAMBRE

Nature des matériaux constituant la chambre

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Isolation thermique, matériaux
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Capacité totale (litres)






……………………………………

Capacité utile (litres)                                           



……………………………………

Dimensions






............... x ............... x ...............

Chargement







Frontal
(
vertical
(
DESCRIPTIF DES CYCLES

Joindre un tableau descriptif de chacun des cycles standards installés précisant, pour chacune des phases les valeurs des paramètres (durée, temps de contact, température, concentration en agent stérilisant, temps d'atteinte des consignes, durée totale du cycle, etc...).

Nombre de cycles programmables



……………………………………

Fournir un schéma type de chaque programme.

Existe-t-il un contrôle de la dose d’agent stérilisant au cours du cycle
(  OUI         (  NON

Décrire les alarmes assurant ce contrôle
…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Existe-t-il un affichage visible de la température



(  OUI         (  NON

Existe-t-il un affichage visible de la pression



(  OUI         (  NON

Existe-t-il un contrôle en cas de cycle interrompu



(  OUI         (  NON

(ex : panne d'électricité)

Décrire les alarmes assurant ce contrôle
…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

TRAÇABILITÉ - ENREGISTREMENT

Incrémentation d'un numéro de cycle




(  OUI         (  NON

Nature des paramètres contrôlés par la machine
……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Description du mode de saisie
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Mode de communication de ces paramètres et de ces alarmes

. au cours du cycle






……………………………………

. en fin de cycle






……………………………………

. pour archivage






……………………………………

Impression des paramètres et résultats du cycle



(  OUI         (  NON

Si oui, détails des informations imprimées

Date








(  OUI         (  NON

Identification du stérilisateur





(  OUI         (  NON

Numéro de cycle







(  OUI         (  NON

Heures de début / fin de cycle





(  OUI         (  NON

Durée et température de chaque phase




(  OUI         (  NON

Durée et pression de chaque phase



        
(  OUI         (  NON

Quantité d’agent stérilisant utilisé




(  OUI         (  NON

Autres………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..

Possibilité d'archivage informatisé de ces paramètres


(  OUI         (  NON

Si oui, sur quel support et capacité




……………………………………

Connexion informatique (RS 232 ou autre, préciser)


……………………………………

SÉCURITÉ D'UTILISATION ET ENVIRONNEMENT

Risque électrique

           



 
(  OUI         (  NON

Si oui, préciser 
…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Risque pour l’environnement





(  OUI         (  NON

Si oui, préciser
…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

MAINTENANCE STERILISATEUR (pour les coûts, compléter l'annexe 1.4)

Description : énumérer les différentes opérations de maintenance à effecteur sur le stérilisateur et ses accessoires le cas échéant, avec leur périodicité

	NATURE DE LA MAINTENANCE UTILISATEUR
	PÉRIODICITÉ
	DUREE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	NATURE DE LA MAINTENANCE CONSTRUCTEUR
	PÉRIODICITÉ
	DUREE

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Nombre de visites préventives prévues 

par le constructeur





…………………………………..








Fait à .................................., le………………………..












Signature et cachet

ANNEXE N° 3
SCHEMA D’IMPLANTATION
(Hôpital Jean Minjoz, Stérilisation centrale niveau -2, détail, échelle environ 1/120)

[image: image1.png]ssssssss




ANNEXE N° 4
MATERIO-VIGILANCE

Décret n° 96.32 du 15 JAN​VIER 1996

[image: image2.png]ssssssss




Joindre en Français les certificats correspondants du marquage CE, compati​bilité électroma​gnétique et les documents validés par l'organisme notifiant.
Société







……………………………………

Dispositif médical

Marque - type







……………………………………

Responsable matério-vigilance




……………………………………

Coordonnées







……………………………………










……………………………………










……………………………………

Numéro d'homologation





……………………………………

Marquage C.E.






( Oui        (  Non

Si oui, organisme sollicité





……………………………………

Pays de l'organisme notifiant





……………………………………

Classe du marquage

I - II a - II b - III







……………………………………

Procédure adoptée pour le marquage CE



Annexe. . . . . . . .  Iso ................

Compatibilité électromagnétique




( Oui        (  Non

Date

Signature et cachet

[image: image5.png]ssssssss




UTILISATIONS et RESTRICTIONS D'UTILISATION
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 Janvier 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société





……………………………………

Dispositif médical




……………………………………

Marque - type





……………………………………

1) Utilisations prévues

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet


INCOMPATIBILITÉS ou INTERFÉRENCES

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société






……………………………………

Dispositif médical





……………………………………

Marque - type






……………………………………

1) du dispositif médical avec d'autres dispositifs médicaux

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) du dispositif médical avec des accessoires ou des consommables

Oui  (





Non  (

Si oui, lesquels





……………………………………









……………………………………









……………………………………

Date

Signature et cachet


TESTS POUR CONTRÔLES PAR L'UTILISATEUR

AVANT MISE EN SERVICE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







……………………………………

Dispositif médical






……………………………………

Marque - type







……………………………………

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image3.png]ssssssss




NATURE ET PÉRIODICITÉ

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société






……………………………………

Dispositif médical





……………………………………

Marque - type






……………………………………

1) Utilisations prévues

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image4.png]ssssssss




NATURE ET PÉRIODICITÉ

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Société






……………………………………

Dispositif médical





……………………………………

Marque - type






……………………………………

Liste des documents faisant partie intégrante de cette fiche (protocoles et check list) Joindre à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.
référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

MAINTENANCE PRÉVENTIVE RECOMMANDÉE 

POUR 10 ANS D'EXPLOITATION

	PÉRIODICITÉ DES REVISIONS (1)
	TEMPS NECES​SAIRE DE MAIN D'OEUVRE PAR INTERVENTION
	REF et DETAIL DU KIT
	OUTILLAGE NÉCESSAIRE
	PRIX UNITAIRE T.T.C.
	TAUX DE REMISE SUR 4 ANS (2)

	
	
	
	
	
	


(1) en nombre d'heures, ou de semaines

(2) indiquer des remises sur quantité : 0 à 10 - 10 à 50 - 50 à 100

Date

Signature et cachet
















C.C.P. PAGE N 1

