[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



(C. C. P.)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(C.C.P.)

MAPA N° EB/03.2011 du 2 FEVRIER 2011

	FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE SEPT DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES EXTERNES DE TRANSPORT POUR L’INTRA HOSPITALIER 



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 

Le Vendredi 18 mars 2011 à 16 Heures au plus tard.

Le présent document comporte 28 pages numérotées de 1 à 28.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION


1. 1. - Objet de la consultation

La présente consultation est un Marché à Procédure Adaptée. Elle a pour objet la fourniture et la mise en service de 7 défibrillateurs cardiaques externes de transport pour l’intra hospitalier, destinés à plusieurs services du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon.

1. 2. - Décomposition en tranches ou en lots


La présente consultation comporte 2 lots.

- Lot n° 1 : Fourniture et mise en service de 2 défibrillateurs cardiaques externes destinés aux Soins Intensifs de Chirurgie Cardiaque.

- Lot n° 2 : Fourniture et mise en service de 5 défibrillateurs cardiaques externes destinés aux Urgences adultes et à la Réanimation médicale.


1.3. - Durée du marché


Il s'agit d'un achat ponctuel.


1.4. - Description des équipements

          Le CHU de Besançon projette de faire l’acquisition de sept défibrillateurs externes de transport destinés à un usage intra hospitalier. Ces équipements seront utilisés au titre du transport au sein de l’enceinte de l’hôpital (radiologie, réanimation, SSPI,…).
Ils concernent les services suivants :

· Soins Intensifs de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire : 2
· Réanimation médicale : 3
· Urgences Adultes : 2
Lot n° 1 :

Le défibrillateur proposé devra disposer des caractéristiques suivantes :

	Destination
	Etre adapté aux adultes et aux enfants et conçu pour assurer la défibrillation selon le mode manuel. Le mode semi automatique est expressément demandé. Le défibrillateur devra être de type bi phasique. 



	Paramètres de la défibrillation
	Etre conçu pour permettre une sélection des énergies de sortie.

Etre conçu pour atteindre la charge sélectionnée dans des délais courts.

Etre conçu pour déclencher la décharge via les palettes « dures » ainsi que par électrodes adhésives de défibrillation.



	Monitorage
	Etre équipé du monitorage de l’ECG. Le tracé ECG sera visualisé sur un écran et permettra d’afficher 2 tracés minimum. L’ergonomie du monitorage et la qualité de l’affichage sont des éléments importants de l’évaluation. Le candidat précisera la taille et le type de l’écran. L’ECG 12D est expressément demandé dans l’offre de base. L’appareil permettra de réaliser la synchronisation du signal ECG avec le déclenchement de la décharge.

Etre équipé du monitorage de la SpO2. Le candidat précisera le type de capteur utilisé. 
Etre équipé de la PNI. Le candidat indiquera la technologie employée pour réaliser la mesure. Il indiquera la durée de mesure typique.
 

	Praticabilité
	Etre conçu pour une utilisation type « SMUR » : léger, fiable, solide et de faible encombrement, l’appareil proposé présentera une bonne protection contre les chocs et contre les vibrations. Il présentera une bonne résistance à l’eau et à l’humidité de manière générale.

Etre conçu pour être facile d’emploi : automatisation des tâches, affichage clair et lisible des messages et tracés. Le candidat décrira le fonctionnement de l’appareil (messages affichés, tonalités audibles, etc.).

La simplicité et la souplesse d’exploitation du défibrillateur sont des critères prépondérants dans le choix.



	Nettoyage, décontamination, hygiène
	Etre conçu pour favoriser le nettoyage, la désinfection des surfaces, ainsi que l’échange des pièces le nécessitant, dans un objectif de limiter les risques de contamination.



	Accessoires et consommables
	Etre équipé d’un système d’accroche ergonomique au lit du patient. 
Etre acquis en connaissance précise des accessoires et consommables nécessaires au fonctionnement dans la configuration exigée, ainsi que ceux disponibles. 
Une sacoche de transport sera appréciée.


	Mémorisation des événements
	Etre conçu pour mémoriser les événements survenus lors de leur exploitation, afin de favoriser le suivi médical et/ou le maintien des performances par le service biomédical.

Le candidat précisera le type d’événements enregistrés.



	Autonomie et sécurité d’exploitation
	Etre conçu pour permettre de réaliser un autotest de bon fonctionnement avant usage. L’appareil proposé permettra de vérifier que la charge sélectionnée correspond bien à la charge délivrée.

L’efficacité de l’autotest (exhaustivité/rapidité) est un élément important du choix. Le candidat détaillera le contenu de l’autotest.

L’équipement devra pouvoir être mis en route rapidement en cas d’urgence. 
Etre conçu pour fonctionner sur batterie. Le candidat précisera le nombre de batteries, leur autonomie et leur durée de recharge. Il précisera si l’appareil est équipé d’un indicateur de batterie. Il indiquera enfin si le système est conçu pour alarmer en cas de niveau de batterie faible.



	Enregistreur
	Etre équipé d’un module enregistreur papier permettant l’impression des résultats de l’auto test et des « chocs » lors de l’exploitation de l’appareil.


	Accessoires complémentaires


	Etre équipé de :

- Un chargeur de batterie

- Un jeu de batteries complémentaire




Options : 

Option 1 : Stimulation externe
Le candidat proposera en option la fonction stimulation externe avec les accessoires associés (câble de thérapie,…).
Lot n° 2 :

Le défibrillateur proposé devra disposer des caractéristiques suivantes :

	Destination
	Etre adapté aux adultes et aux enfants et conçu pour assurer la défibrillation selon le mode manuel. Le mode semi automatique est expressément demandé. Le défibrillateur devra être de type bi phasique. 



	Paramètres de la défibrillation
	Etre conçu pour permettre une sélection des énergies de sortie.

Etre conçu pour atteindre la charge sélectionnée dans des délais courts.

Etre conçu pour déclencher la décharge via les palettes « dures » ainsi que par électrodes adhésives de défibrillation.



	Monitorage
	Etre équipé du monitorage de l’ECG. Le tracé ECG sera visualisé sur un écran et permettra d’afficher 2 tracés minimum. L’ergonomie du monitorage et la qualité de l’affichage sont des éléments importants du choix. Le candidat précisera la taille et le type de l’écran. L’appareil permettra de réaliser la synchronisation du signal ECG avec le déclenchement de la décharge.
Etre équipé du monitorage de la SPO2. Le candidat précisera le type de capteur utilisé.
 

	Praticabilité
	Etre conçu pour une utilisation type « SMUR » : léger, fiable, solide et de faible encombrement, l’appareil proposé présentera une bonne protection contre les chocs et contre les vibrations. Il présentera une bonne résistance à l’eau et à l’humidité de manière générale.

Etre conçu pour être facile d’emploi : automatisation des tâches, affichage clair et lisible des messages et tracés. Le candidat décrira le fonctionnement de l’appareil (messages affichés, tonalités audibles, etc.).

La simplicité et la souplesse d’exploitation du défibrillateur sont des critères prépondérants dans le choix.



	Nettoyage, décontamination, hygiène
	Etre conçu pour favoriser le nettoyage, la désinfection des surfaces, ainsi que l’échange des pièces le nécessitant, dans un objectif de limiter les risques de contaminations.



	Accessoires et consommables
	Etre équipé d’un système d’accroche ergonomique au lit du patient.

Etre acquis en connaissance précise des accessoires et consommables nécessaires au fonctionnement dans la configuration exigée, ainsi que ceux disponibles. 

Une sacoche de transport sera appréciée.


	Mémorisation des événements
	Etre conçu pour mémoriser les événements survenus lors de leur exploitation, afin de favoriser le suivi médical et/ou le maintien des performances par le service biomédical.

Le candidat précisera le type d’événements enregistrés.



	Autonomie et sécurité d’exploitation
	Etre conçu pour permettre de réaliser un autotest de bon fonctionnement avant usage. L’appareil proposé permettra de vérifier que la charge sélectionnée correspond bien à la charge délivrée.

L’efficacité de l’autotest (exhaustivité/rapidité) est un élément important du choix. Le candidat détaillera le contenu de l’autotest.

L’équipement devra pouvoir être mis en route rapidement en cas d’urgence. 
Etre conçu pour fonctionner sur batterie. Le candidat précisera le nombre de batteries, leur autonomie et leur durée de recharge. Il précisera si l’appareil est équipé d’un indicateur de batterie. Il indiquera enfin si le système est conçu pour alarmer en cas de niveau de batterie faible.



	Enregistreur
	Etre équipé d’un module enregistreur papier permettant l’impression des résultats de l’auto test et des « chocs » lors de l’exploitation de l’appareil.



Options : 

Option 1 : Stimulation externe
Le candidat proposera en option la fonction stimulation externe avec les accessoires associés (câble de thérapie,…).

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels, énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant : 

1 - L'acte d'engagement (DC3), selon modèle joint,
2 - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services.

3 - Le présent cahier des clauses particulières (C. C. P.), dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de l'établissement, seul fait foi.

4 – Pièces particulières, annexes : le catalogue de pièces détachées et consommables avec tarifs afférents, l'annexe n° 1 (tableau de présentation des offres), l’annexe n° 2 (questionnaire technique), l'annexe n° 3 (matério-vigilance).

ARTICLE 3 - DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES

La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 18 mars 2011 à 16 heures au plus tard.

ARTICLE 4 - DÉLAIS D’EXÉCUTION

Le titulaire est tenu de respecter le délai maximum de livraison qu'il aura indiqué dans son offre.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS


5. 1. - Dispositions générales

Le titulaire devra se conformer aux seuls ordres écrits, définis au moyen du bon de commande, établi au fur et à mesure des besoins.

Le bon de commande comportera : 

 la désignation de l'article et sa référence, 

 la quantité demandée,

 le prix d'engagement correspondant au prix marché,

 le lieu et la date (ou délai), souhaités ou exigés, de livraison,

 l'adresse de facturation.


Il sera signé par le Directeur des Infrastructures de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant.


Toute autre procédure, en particulier les commandes par téléphone, ne saurait engager financièrement le CHU.


5. 2. - Conditions de livraison et transport



5. 2. 1. - Modalités de livraison : 


Les fournitures doivent être livrées franco de port, d’emballage et de manutention.


Chaque livraison doit faire l'objet d'un bon de livraison numéroté, en deux exemplaires, indiquant :


 le nom du titulaire et son adresse,


 la date de livraison,


 la référence de la commande, 


 la désignation et la quantité des produits livrés.



5. 2. 2. - Lieu de livraison : 

Les marchandises sont  livrées au Service Biomédical :

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital  Jean Minjoz

Boulevard Fleming

25030 Besançon Cedex

Les fournitures sont réceptionnées les jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.

de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h.

Le non respect des dispositions ci-dessus peut entraîner le refus de la livraison. Les frais en résultant sont à la charge du titulaire.

Le titulaire est responsable des risques afférents au transport de ses produits, jusqu'à leur réception, en application de l'article 19 - 3 du C.C.A.G. / FCS

ARTICLE 6 - OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION


Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées, lors de la livraison, par le Directeur des Infrastructures de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant.


6. 1. - Vérification quantitative


Elle consiste à vérifier la conformité entre la quantité livrée, la quantité portée sur le bon de commande et la quantité portée sur le bon de livraison.


Si la quantité livrée n'est pas conforme à la commande, le Directeur des Infrastructures de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant peut mettre le titulaire en demeure de reprendre l'excédent ou de compléter la livraison dans les délais qu'il prescrira.


En cas de non conformité entre la fourniture livrée et le bulletin de livraison, le dit bulletin et son duplicata sont rectifiés sous la signature des deux parties ou de leur représentant.


6. 2 - Vérification qualitative


Elle est effectuée, dans les locaux de l'établissement, par les agents désignés à cet effet, sous la responsabilité du Directeur des Infrastructures de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant.


Si la fourniture livrée ne correspond pas aux spécifications du marché ou de la commande, elle est refusée et doit être remplacée, par le titulaire, sur demande écrite du Directeur des Infrastructures de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant. Toutefois, celui-ci peut accepter la fourniture avec réfaction de prix.


Pendant toute la durée du marché, le titulaire devra livrer des produits conformes aux échantillons présentés lors de la consultation.


6. 3 - Admission

L'admission sera prononcée par l'agent habilité, le Directeur des Infrastructures de la Sécurité et de la Maintenance, dans les conditions prévues à l'article 25 du C. C. A. G. / FCS. Elle est matérialisée par un procès-verbal de réception qui, visé par signature du Directeur des Infrastructures de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant, vaut procès-verbal d'admission, sous réserve des vices cachés.

La signature du bon de livraison est impérative, à défaut, la marchandise sera considérée comme non réceptionnée.

ARTICLE 7 - GARANTIE TECHNIQUE

Le titulaire répond de la qualité de la fourniture livrée, sauf négligence ou faute prouvée de l'établissement. Toute fourniture présentant un vice caché, découvert au cours de son utilisation, sera immédiatement signalée au titulaire du marché qui sera tenu de la remplacer.

Les candidats ont la possibilité de faire des extensions de garantie au-delà de un an.

ARTICLE 8 - RETENUE DE GARANTIE, CAUTIONNEMENT


Sans objet.

ARTICLE 9 - DÉTERMINATION DES PRIX


9. 1. - Contenu


Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.


L'offre de prix sera faite sur la base des quantités indiquées en annexe du C. C. P.


9. 2. - Régime des droits et taxes


Si des créations, majorations, diminutions, suspensions, suppressions des droits et taxes intervenaient postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt de l'offre, le prix serait modifié en conséquence pour les livraisons auxquelles ces variations de droits et taxes auraient été effectivement appliquées.


9. 3. - Prix de règlement


Les prix seront unitaires et fermes durant l'année d'exécution du marché. 


9. 4. - Unité monétaire


Le marché sera libellé en euros.

ARTICLE  10 - AVANCE FORFAITAIRE


Conformément à l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance forfaitaire sera versée pour les marchés ordinaires ou à bons de commande supérieur à 50 000 € H.T.


Toutefois, en application de l'article 89 du Code des Marchés Publics, le titulaire devra constituer une garantie à première demande avant mandatement de cette avance. Le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

ARTICLE 11 - AVANCE FACULTATIVE


Il n'est pas accordé d'avance facultative.

ARTICLE 12 - ACOMPTES


Sans objet.

ARTICLE 13 - ÉTABLISSEMENT / PAIEMENT DE LA FACTURE


Le fournisseur produira un dossier de demande de paiement comprenant un mémoire, en trois exemplaires (1 original et 2 doubles), portant les indications suivantes : 


 le numéro et  la date du document,


 les noms, n Siret et adresse du créancier,


 le numéro du marché ou de l'avenant (le cas échéant),


 le numéro du bon de commande,


 la date de livraison,


 la désignation et la quantité de la fourniture livrée,


 la remise éventuelle,


le prix de la fourniture faisant ressortir :


 le prix H. T.


 la T.V.A.


 le prix T. T. C.


Les factures seront adressées au :

Centre Hospitalier Universitaire

Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance
Département des Equipements Médicaux

1 boulevard Fleming

25030 - Besançon Cedex

ARTICLE 14 - DÉLAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement est de 50 jours. En cas de dépassement, des intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de deux points. Le point de départ du calcul des intérêts moratoires est le jour de réception de la facture à l'adresse stipulée à l'article 13.

ARTICLE 15 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CRÉANCE - COMPTABLE ASSIGNATAIRE


Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance résultant de l'exécution du présent marché doit demander au Directeur des Services Hôteliers et des Achats - bureau des marchés - une copie, certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention "exemplaire unique".


La cession ou le nantissement de créance doit être notifié par l'établissement de crédit cessionnaire ou tout autre bénéficiaire de la cession ou du nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception postal au comptable assignataire du CHU adressée à :

Monsieur le Trésorier Principal du CHU

2 place Saint-Jacques

25030  Besançon Cedex


Il est de plus recommandé au cessionnaire de joindre à la notification de la cession ou du nantissement de créances l'exemplaire unique du marché, que le cédant lui aura remis. L'exemplaire unique devra en tout état de cause être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

ARTICLE 16 - PÉNALITÉS DE RETARD


En cas de retards dans les livraisons ou de non remplacement dans les délais impartis d'une  marchandise ayant fait l'objet d'un rejet, le C.H.U. applique des pénalités de retard selon la formule suivante :


P =     V x  R

 

200

P = le montant de la pénalité,

V = la valeur de la prestation sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur s'applique au montant des prestations exécutées tardivement,


R = le nombre de jours de retard.

ARTICLE 17 - RESILIATION


En cas de retard répétés dans les livraisons portant préjudice au bon fonctionnement de l'Etablissement, de même qu'en cas de livraisons répétées non conformes à la qualité exigée, il pourra être fait application de l'article 29 du C. C. A. G. qui prévoit la résiliation du marché aux torts du titulaire et de l'article 36 relatif à l'exécution au frais et risques du titulaire.

ARTICLE 18 - EXÉCUTION PAR DÉFAUT


En cas de retard d'exécution, de mauvaise exécution, de refus d'exécution ou de non remplacement dans les délais accordés d'une fourniture ayant fait l'objet d'un rejet, la personne responsable du marché sollicitera une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire défaillant en application de l'article 32 du C. C. A. G. - F. C. S. En cas de différence de prix au détriment de l'établissement, cette dernière sera mise de plein droit à la charge du titulaire.

ARTICLE 19 - DÉROGATIONS AU C. C. A. G. -  FCS


Dérogation à l'article 14 – 1 – 1 du C. C. A. G. par l'article 16 du C. C. P. (pénalité de retard).

Fait à


le




Fait à


le

Nom et signature du titulaire du marché


Nom et signature du Directeur

CHU DE BESANÇON








ANNEXE N° 1

MAPA EB/03.2011 du 2 février 2011

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE SEPT DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES EXTERNES DE TRANSPORT POUR L’INTRA HOSPITALIER 
(Remplir un tableau par variante)
Lot n° 1 : Fourniture et mise en service de 2 défibrillateurs cardiaques externes destinés aux Soins Intensifs de Chirurgie Cardiaque
	A) INVESTISSEMENT
	REFERENCE
	PRIX H.T.

(remise déduite)
	Taux T.V.A.
	PRIX

TTC net

(remise déduite)

	Défibrillateur cardiaque externe complet avec accessoires

(palettes dures, câble pour électrodes adhésives, batteries,…)

ECG 12D, SPO2, PNI, Enregistreur papier, chargeur batterie, jeu de batterie complémentaire, accessoires de transport (accroche, sacoche,…)

(montant unitaire)


	
	
	
	

	OPTIONS

- Option 1 : Stimulation externe


	
	
	
	

	Total pour 2 défibrillateurs cardiaques 

externes complets sans options


	
	
	
	

	Total pour 2 défibrillateurs cardiaques 

externes complets avec options


	
	
	
	










Fait à ........................., le .....................









Signature et cachet du candidat  

CHU DE BESANÇON









MAPA EB/03.2011 du 2 février 2011

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE SEPT DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES EXTERNES DE TRANSPORT POUR L’INTRA HOSPITALIER 
(Remplir un tableau par variante)

Lot n° 2 : Fourniture et mise en service de 5 défibrillateurs cardiaques externes destinés aux Urgences adultes et à la Réanimation médicale
	A) INVESTISSEMENT
	REFERENCE
	PRIX H.T.

(remise déduite)
	Taux T.V.A.
	PRIX

TTC net

(remise déduite)

	Défibrillateur cardiaque externe complet avec accessoires

(palettes dures, câble pour électrodes adhésives, batteries,…) + enregistreur papier + accessoires de transport (accroche, sacoche,…)

(montant unitaire)

	
	
	
	

	OPTIONS

- Option 1 : Stimulation externe


	
	
	
	

	Total pour 5 défibrillateurs cardiaques 

externes complets sans options


	
	
	
	

	Total pour 5 défibrillateurs cardiaques 

externes complets avec options


	
	
	
	










Fait à ........................., le .....................









Signature et cachet du candidat

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON 

Nom et raison sociale du candidat 

-

-

-

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE SEPT DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES EXTERNES DE TRANSPORT POUR L’INTRA HOSPITALIER 
CONSOMMABLES

LOT N° 
(Remplir un tableau par lot et par variante)

LISTE DES CONSOMMABLES USUELS ET EXCEPTIONNELS

	DESIGNATION
	REFERENCE
	PRIX TARIF € TTC
	REMISE %
	PRIX REMISE € TTC

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Fait à











Le










Cachet et signature du candidat

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON 

Nom et raison sociale du candidat 


-

-

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE SEPT DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES EXTERNES DE TRANSPORT POUR L’INTRA HOSPITALIER 
MAINTENANCE, FORMATION

LOT N° 
(Remplir un tableau par lot et par variante)

	MAINTENANCE

	Adresse du S.A.V.


	

	Effectif
	

	Horaires
	

	Permanence
	

	Délai d’intervention
	

	Tarif Main d’Oeuvre (attachement)
	

	Tarif Déplacement (attachement)
	

	Montant d’un contrat de maintenance curative et préventive (hors pièces détachées)
	€ H.T.
	€ T.T.C.

	Montant d’un contrat de maintenance préventive uniquement (hors pièces détachées)
	€ H.T.
	€ T.T.C.

	Montant d’un contrat de maintenance préventive uniquement (avec pièces)
	€ H.T.
	€ T.T.C.

	Remise si partenariat biomédical
              Niveau 1






Niveau 2
	.................... %

.................... %

	FORMATION

	Formation des techniciens biomédicaux (prise en charge dans l’offre)

	Nombre
	

	Sur place
	
OUI


 NON

	Si non, lieu
	

	Durée
	

	Formation des utilisateurs

	Sur place souhaitée
	
OUI


 NON

	Nombre
	

	Durée (il pourra être demandé des compléments d’information à la demande)
	











Fait à











Le










Cachet et signature du candidat

CHU DE BESANÇON     

MAPA EB/03.2011 DU 2 FEVRIER 2011
ANNEXE N°2

Nom ou raison sociale du candidat

-

-

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE SEPT DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES EXTERNES DE TRANSPORT POUR L’INTRA HOSPITALIER 
Lot n° 1 : Fourniture et mise en service de 2 défibrillateurs cardiaques externes destinés aux Soins Intensifs de Chirurgie Cardiaque
Questionnaire technIQUE
(Remplir un tableau par lot et par variante)

	Généralités

	Nom et coordonnées complètes du fournisseur
	

	Nom du fabricant / Marque de l’équipement
	

	Nom / Désignation commerciale de l’équipement
	

	Marquage CE (Directive 93.42.CEE)
	

	Année de 1ère mise sur le marché
	

	Délai de livraison
	

	Durée de garantie
	


	Conditions de fonctionnement (spécifications)

	Encombrement / Dimensions
	

	Poids (kg) sans la batterie
	

	Contraintes d'environnement (hygrométrie, Température min. et max. de fonctionnement)
	

	Résistance à l’eau
	

	Résistance aux chocs
	

	Résistance aux vibrations
	

	Fonctionnement sur alimentation secteur (donnez les caractéristiques)
	

	Fonctionnement sur batterie (autonomie, fonctionnalités dégradées, temps de recharge, nombre, poids).
	

	Fonctionnement batterie/secteur de type « ET/OU »
	

	Présence d’un indicateur de défaut batterie
	

	Seuil batterie niveau faible
	

	Déclenchement d’alarme si seuil niveau faible batterie atteint
	


	Charge (spécifications)

	Type d’onde (biphasique et/ou monophasique)
	

	Type de fonctionnement (DSA et/ou manuel)
	

	Fonctionnement en mode manuel (de base) :

- Nombre de niveaux sélectionnables (lister)

- Niveau maxi

- Indiquez le temps de charge pour atteindre l’énergie maxi sur batterie
	

	Fonctionnement en mode DSA (si proposé de base) :

- Indiquer s’il est possible de sélectionner les énergies de sortie.

- Si oui, indiquez les niveaux d’énergie sélectionnables et la charge maxi.

- Si non, indiquez le niveau d’énergie pré configuré par défaut

- Indiquez le temps de charge pour atteindre l’énergie maxi sur batterie

- Intervalle entre 2 chocs

- Accessoires de chocs utilisables : électrodes de poing adultes (obligatoires), électrodes de poing pédiatriques (option), électrodes autocollantes, autres (précisez)
	


	Affichage (spécifications)

	Taille et type d’écran
	

	Données affichées (les lister)
	

	Tracé ECG :

- Indiquez comment le signal ECG est récupéré (indiquez les différents moyens et précisez s’il s’agit d’option)

- Sensibilité / gain (cm/mV)

- Vitesse de balayage (mm/s)

- Nombre de tracés (2 minimum)

- Nombre de dérivations
- Synchronisation (obligatoire)

- Type de câble
	

	La fréquence cardiaque est elle visualisée ? si oui, indiquez la plage (nombre de battements/min)
	

	SpO2 :

- Plage de mesure

- Mise à jour de la mesure

- Type de capteurs
	

	PNI :

- Type de mesure :

- Plage de pression systolique

- Plage de pression diastolique

- Précision de la mesure

- Durée de la mesure
	


	Praticabilité

	Décrire le fonctionnement de l’appareil (messages affichés, tonalités audibles, invites vocales, etc.)
	


	Mémoire

	Y a t il une mémorisation des événements ?
	

	Capacité de la mémoire
	

	Type d’événements enregistrés
	

	Méthode de visualisation de ces événements
	


	Autotest

	Réalisation d’un autotest ?
	

	Décrire le type d’autotest réalisé (durée, programmation du déclenchement)
	

	Y a t il possibilité de contrôler la charge délivrée par rapport à la charge sélectionnée ?
	


	Sécurité

	Vérifications préconisées lors de la première mise en service de ce matériel
	

	Vérifications préconisées lors de la première mise en route après réparation ou arrêt prolongé
	

	Utilisations prévues du matériel
	

	Contre indications
	

	Risques d’interférences réciproques avec d’autres matériels
	

	Vérifications préconisées au début de chaque utilisation
	

	Nature et périodicité des opérations de maintenance préventive préconisée
	

	Compteur horaire de fonctionnement
	


	Gestion des alarmes

	Décrire toutes les alarmes (liste exhaustive, différenciation visuelle et sonore, message d’alarme).
	

	Mémorisation de ces alarmes ?
	


CHU DE BESANÇON     

MAPA EB/03.2011 DU 2 FEVRIER 2011
Nom ou raison sociale du candidat

-

-

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE SEPT DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES EXTERNES DE TRANSPORT POUR L’INTRA HOSPITALIER 
Lot n° 2 : Fourniture et mise en service de 5 défibrillateurs cardiaques externes destinés aux Urgences adultes et à la Réanimation médicale
Questionnaire technIQUE
(Remplir un tableau par lot et par variante)

	Généralités

	Nom et coordonnées complètes du fournisseur
	

	Nom du fabricant / Marque de l’équipement
	

	Nom / Désignation commerciale de l’équipement
	

	Marquage CE (Directive 93.42.CEE)
	

	Année de 1ère mise sur le marché
	

	Délai de livraison
	

	Durée de garantie
	


	Conditions de fonctionnement (spécifications)

	Encombrement / Dimensions
	

	Poids (kg) sans la batterie
	

	Contraintes d'environnement (hygrométrie, Température min. et max. de fonctionnement)
	

	Fonctionnement sur alimentation secteur (donnez les caractéristiques)
	

	Fonctionnement sur batterie (autonomie, fonctionnalités dégradées, temps de recharge, nombre, poids). 
	

	Fonctionnement batterie/secteur de type « ET/OU »
	

	Présence d’un indicateur de défaut batterie
	

	Seuil batterie niveau faible
	

	Déclenchement d’alarme si seuil niveau faible batterie atteint
	


	Charge (spécifications)

	Type d’onde (biphasique et/ou monophasique)
	

	Type de fonctionnement (DSA et/ou manuel)
	

	Fonctionnement en mode manuel (de base) :
- Nombre de niveaux sélectionnables (lister)

- Niveau maxi

- Indiquez le temps de charge pour atteindre l’énergie maxi sur batterie
	

	Fonctionnement en mode DSA :
- Indiquer s’il est possible de sélectionner les énergies de sortie.

- Si oui, indiquez les niveaux d’énergie sélectionnables et la charge maxi.

- Si non, indiquez le niveau d’énergie pré configuré par défaut

- Indiquez le temps de charge pour atteindre l’énergie maxi sur batterie

- Intervalle entre 2 chocs

- Accessoires de chocs utilisables : électrodes de poing adulte, électrodes de poing pédiatriques, électrodes adhésives, autres (précisez)
	


	Affichage (spécifications)

	Taille et type d’écran
	

	Données affichées (les lister)
	

	Tracé ECG :

- Indiquez comment le signal ECG est récupéré

- Sensibilité (cm/mV) / gain

- Vitesse de balayage (mm/s)

- Nombre de tracés (2 minimum)

- Nombre de dérivations
- Synchronisation (obligatoire)

- Type de câble
	

	La fréquence cardiaque est elle visualisée ? si oui, indiquez la plage (nombre de battements/min)
	


	Praticabilité

	Décrire le fonctionnement de l’appareil (messages affichés, tonalités audibles, invites vocales, etc.)
	


	Mémoire

	Y a t il une mémorisation des événements ?
	

	Capacité de la mémoire
	

	Type d’événements enregistrés
	

	Méthode de visualisation de ces événements
	


	Autotest

	Réalisation d’un autotest ?
	

	Décrire le type d’autotest réalisé (durée, programmation du déclenchement)
	

	Y a t il possibilité de contrôler la charge délivrée par rapport à la charge sélectionnée ?
	


	Gestion des alarmes

	Décrire toutes les alarmes (liste exhaustive, différenciation visuelle et sonore, message d’alarme).
	

	Mémorisation de ces alarmes ?
	


[image: image4.png]



ANNEXE N° 3

           MATERIO-VIGILANCE

Décret n° 96.32 du 15 JAN​VIER 1996

Joindre en Français les certificats correspondants du marquage CE, compatibilité électromagnétique et les documents validés par l'organisme notifiant.

Société






Dispositif médical




Marque - type





Responsable matériovigilance

Coordonnées

Marquage C.E.


 Oui          Non

Si oui, organisme sollicité

Pays de l'organisme notifiant

Classe du marquage

I - II a - II b - III

Procédure adoptée pour le marquage CE
Annexe. . . . . . . . .  Iso .....................

Compatibilité électromagnétique

 Oui          Non










Date










Signature et cachet

[image: image5.png]


UTILISA​TIONS et RESTRICTIONS D'UTILISATI​ON




Arrêté du 3 OCTOBRE 1995




Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical






Marque - type





1) Utilisations prévues

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image6.png]


INCOMPATIBILITES ou 

INTERFERENCES

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995




Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type





1) du dispositif médical avec d'autres dispositifs médicaux

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) du dispositif médical avec des accessoires ou des consommables

Oui





Non


Si oui, lesquels




Date

Signature et cachet

[image: image7.png]


PROCEDURES de DESINFECTION 

et de STERILISATION

Décret n° 95-292 du 15 MARS 1995




Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Circulaire n° 100 DU 11 DECEMBRE 199 9 relative à la prévention de la maladie de Creutzfeld-Jakob

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Rappel des procédés préconisés dans la circulaire n° 100 du 11 DECEMBRE 1995 :

. Stérilisation par vapeur d'eau à une température supérieure ou égale à 134° C pendant un temps supérieur ou égal à 18 mn

. Trempage dans la soude 1N, à 20° C, pendant 1 heure

. Trempage dans l'Eau de Javel 6° chlorométrique, à 20° C, pendant 1 heure

Société






Dispositif médical




Marque - type





Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image8.png]



TESTS pour

CONTROLES PAR L'UTILISATE​UR

AVANT MISE EN SERVICE


Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

                       


        Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type






référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image9.jpg]BESANCON



TESTS pour CONTROLES PAR LES TECHNI​CIENS BIOMEDI​CAUX


AVANT MISE EN SERVICE


Arrêté du 3 OCTOBRE 1995


Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type






Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

NATURE et PERIODICITE 

DE LA MAINTENANCE PRE​VENTIVE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

                  

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type






1) Utilisations prévues

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................










Date










Signature et cachet

NATURE et PÉRIODICITÉ 

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Société





Dispositif médical

Marque - type



Liste des documents faisant partie intégrante de cette fiche (protocoles et check list) Joindre à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

MAINTENANCE PRÉVENTIVE RECOMMANDÉE 

POUR 10 ANS D'EXPLOITATION

	PÉRIODICITÉ DES REVISIONS (1)
	TEMPS NÉCES​SAIRE DE MAIN D'OEUVRE PAR INTERVENTION
	REF et DÉTAIL DU KIT
	OUTILLAGE NÉCESSAIRE
	PRIX UNITAIRE T.T.C.
	TAUX DE REMISE SUR 5 ANS (2)

	
	
	
	
	
	


(1) en nombre d'heures, ou de semaines

(2) indiquer des remises sur quantité : 0 à 10 - 10 à 50 - 50 à 100

Date

Signature et cachet

� EMBED Paintbrush Picture ���





� EMBED Paintbrush Picture ���





� EMBED Paintbrush Picture ���





� EMBED Paintbrush Picture ���





� EMBED Paintbrush Picture ���





� EMBED Paintbrush Picture ���





� EMBED Paintbrush Picture ���





� EMBED Paintbrush Picture ���





CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON





Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance


Département des Equipements Médicaux





HôPITAL JEAN MINJOZ


1 BOULEVARD FLEMING


25030 BESANCON CEDEX





Affaire suivie par : Mr E. BERENGER


Tél : n° 03.81.66.94.02


Fax : n° 03.81.66.83.48


Email : eberenger@chu-besancon.fr








_45460648

_45810376

_45938952

_46134904

_45680936

_44994248

_45417176

_44951512

