[image: image5.png]ssssssss




CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON

Direction des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux

HÔPITAL JEAN MINJOZ

1 BOULEVARD FLEMING

25030 - BESANÇON CEDEX

Affaire suivie par : Mr J.M. JOUNET
Tél : n° 03.81.66.81.46
Fax : n° 03.81.66.83.48
Email : jmjounet@chu-besancon.fr
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

(C. C. P.)
MAPA N° JMJ/10.2011 DU 16 AOUT 2011
	FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’ACTIVIMETRES




DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :
Le Vendredi 23  SEPTEMBRE 2011 à 16 Heures au plus tard.
Le présent document comporte  22  pages numérotées de  1  à 22

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION
1. 1. - Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service  de deux activimètres destinés au Service de Médecine Nucléaire du CHU Jean Minjoz à BESANCON.

Ils seront affectés , l’un au secteur « TEP », l’autre au secteur « SCINTIGRAPHIE » et étalonnés en fonction des conditions d’utilisation (Article 1, paragraphe 1.3.6).

1. 2. - Décomposition en tranches ou en lots

La présente consultation comporte un seul lot.

1.3. - Caractéristiques exigées des équipements



1.3.1 – Exigences réglementaires :



Matériel fourni

Le matériel fourni est marqué CE  au sens de la Directive 93/42 « dispositifs médicaux »

Il est en conformité avec les textes officiels suivants :

· Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 relatif aux unités de mesure et modifiant le décret     n° 61-501 du 3 mai 1961

· Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligtion de maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L.5212-1 et D.665-5-3 du code de la santé publique

· Décision du 25 novembre 2008 relative aux modalités du contrôle de qualité des installations de médecine nucléaire à visée diagnostique.

Calibrage


Le candidat prévoit l’étalonnage de l’activimètre dans les conditions d’utilisation définies par le service utilisateur (annexe 3). Cette prestation est à la demande de l’hôpital et est donc chiffrée en option dans l’offre.



1.3.2 – Démonstrations, et références hospitalières :



Les candidats proposent aux utilisateurs (3-4 personnes) une démonstration des équipements présentés dans leur réponse.



Ils fournissent toutes les informations utiles pour l’interfaçage du dispositif avec le progiciel Vénus (NiceSoft) notamment les références d’établissements hospitaliers disposant d’une configuration similaire à celle faisant l’objet de cette consultation.



1.3.3 – Dispositions relatives à la  réception de l’appareil :



Les opérations de vérification et de réception sont exécutées en présence :


. des représentants de l’hôpital (ingénieur biomédical, radiopharmacien, radiophysicien) assistés éventuellement des responsables des services concernés ;

. du Titulaire du marché.

Elles sont réalisées sur demande du titulaire du marché, conformément aux dispositions suivantes :

La réception fera l’objet d’un procès verbal contresigné par le titulaire du marché, le chef du service de médecine nucléaire, le chef de service de la Pharmacie, le radiophysicien, le radiopharmacien responsable et l’ingénieur biomédical. Elle comprend l’ensemble des procédures de mesures, de  tests, de contrôles et de vérifications telles que recommandées par le constructeur et approuvées par l’Afssaps, le Service utilisateur, le Service Biomédical et le Service Informatique.

La date indiquée sur le procès verbal de réception sert de référence pour le déclenchement de la période de garantie.


Les frais engendrés par les opérations de contrôle, hors fourniture des produits radioactifs qui sera assurée par le Service de Médecine Nucléaire, sont à la charge du titulaire du marché.

Le questionnaire technique annexé au présent CCTP servira de base aux opération de vérification et de réception. Ce questionnaire sera rempli autant de fois que nécessaire, à savoir pour chaque type de matériel proposé.

Les candidats doivent se conformer strictement au modèle de questionnaire technique fourni. Les réponses apportées aux questions engagent le candidat de façon contractuelle.

D’autre part, ces questionnaires techniques servant à l’analyse et à la comparaison des offres, il est de l’intérêt des candidats d’y répondre de la façon la plus claire et la plus exhaustive possible. Toute absence de réponse est considérée comme une réponse négative (c.à.d possibilité, fonctionnalité ou option inexistante). Il convient d’utiliser un questionnaire par appareil (ou version d’appareil) proposé.

1.3.4 – Garantie

Le ou les matériel (s) et l’ensemble des accessoires et périphériques fournis et installés seront garantis pour une durée qui ne sera pas inférieure à deux ans à compter de la date de réception.

Cette garantie totale doit couvrir tous les éléments constitutifs des appareils.

Pendant la période de garantie, toutes les opérations de maintenance, de contrôle et de dépannage seront réalisées sans frais supplémentaires. En cas d’évolution des matériels, le titulaire du marché s’engage à informer de CHUB des améliorations techniques apportées. Les mises à jour logicielles seront gratuites pendant la période de garantie.

Le CHU de BESANCON se réserve le droit, après un an minimum de fonctionnement ou après la durée de garantie, de constater l’état du matériel et des matériaux contradictoirement avec le titulaire du marché pour en vérifier l’usure. Si elle est anormale, le titulaire du marché s’engage au remplacement des organes mis en cause.

1.3.5 – Formations spécifiques


L’offre du candidat comprend, pour l’ensemble des éléments des installations proposée :

. la formation des utilisateurs pendant une période suffisante au cours et après la mise en service des     équipements ;

. la formation du radiophysicien aux fonctions d’étalonnage et de contrôle de qualité ;

. la formation d’un ou plusieurs techniciens du Service Biomédical  ou des Services Techniques,      ceci afin de permettre d’assurer les maintenances et interventions correctives niveau 1. Les     techniciens concernés devront suivre le montage et le réglage de l’appareil au cours de son      installation. A la suite de la formation qu’ils auront reçue, les techniciens doivent pouvoir se voir délivrer par le titulaire du marché une accréditation concernant leur habilitation à intervenir ;

. la formation du service informatique à l’interfaçage avec le RIS Venus (Nicesoft)

Avant l’installation du matériel, le titulaire du marché prend contact avec l’ingénieur biomédical de l’Etablissement afin de convenir de l’organisation de la formation des techniciens.

Le candidat indique précisément le contenu, la durée et le lieu de ces formations. Il précisera les compétences nécessaires au suivi de ces formations.


1.3.6 – Descriptif des matériels :
Le candidat propose en offre de base l’ensemble de sa gamme d’activimètres répondant au descriptif ci-dessus, en intégrant notamment les matériels équipés de systèmes informatiques. Si applicable, le système d’exploitation sera conforme à l’offre du marché en 2012 (Windows 7 pour les OS Windows, à définir pour autres OS). Dans sa connexion au réseau hospitalier, le candidat accepte d’héberger l’antivirus en place sur l’établissement et ses mises à jour.

Le candidat fournit un mode opératoire pour un fonctionnement autonome du dispositif en cas de défaillance du RIS patient.

Le dispositif dispose d’un mode sécurisé de sauvegarde des facteurs d’étalonnage de la chaîne de mesure. L’utilisateur peut contrôler ces valeurs. L’interface de la mesure donne accès au calibrage de sources étalon d’activité ( sources de constance) et à la création de facteurs de lecture complémentaires. Les dates de chaque calibrage sont accessibles. L’enregistrement de la valeur de la tension de polarisation, du zéro électronique du mouvement propre sont réalisés dans un format exportable.

La solution du candidat devra intégrer l’interfaçage avec le logiciel de gestion du dossier patient Venus. Il fournit une liste de références de sites cliniques disposant d’une configuration identique.

Le candidat s’engage à assurer aux utilisateurs la disponibilité des gaines d’activimètres, porte-sources et autres accessoires utilisées dans les conditions  de l’étalonnage du dispositif pendant une période d’au moins 10 années.


Activimètre SECTEUR TEP
Destiné à équiper une cellule blindée FDG à 2 ronds de gants / modèle CEB2R/2003/LEMER PAX, l’activimètre proposé permet la mesure de l’activité des radionucléides employés en médecine nucléaire. La fourniture du matériel comprend l’étalonnage pour différents radionucléides par un organisme agrée, avant installation (vérification de la conformité) et à la mise en service sur site pour prise en compte de l’environnement (type de flacon, volume mesuré..) Lors de la commande, les utilisateurs préciseront la liste des radioéléments pouvant être utilisés sur le site et donc à prendre en compte pour l’étalonnage.


Activimètre SECTEUR SCINTIGRAPHIE
Destiné à équiper une hotte à flux laminaire 4 ronds de gants /modèle MEDI 5000/2004/MEDISYSTEM, l’activimètre proposé permet la mesure de l’activité des radionucléides employés en médecine nucléaire. La fourniture du matériel comprend la calibration et l’étalonnage pour différents radionucléides par un organisme agrée, avant installation (vérification de la conformité) et à la mise en service sur site pour prise en compte de l’environnement (type flacon, volume mesuré…).Lors de la commande, les utilisateurs préciseront la liste des radioéléments pouvant être utilisés sur le site et donc à prendre en compte pour l’étalonnage.

1.4. - Lieu d'implantation 

Hôpital Jean Minjoz, Service de Médecine Nucléaire niveau – 1.

1. 5.  Durée du marché
Il s'agit d'un achat ponctuel.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le marché est constitué par les documents contractuels, énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant : 

1 - Le présent cahier des clauses particulières (C. C. P.), dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de l'établissement, seul fait foi.

2  - Pièces particulières, annexes éventuelles : le cas échéant, normes AFNOR, européennes ou internationales, marquage CE, catalogue avec tarifs afférents, publications nationales et / ou internationales relative au procédé.

3 - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services. Les dérogations éventuelles sont précisées dans les articles 14 et 16, et récapitulées dans l'article 17 du C. C. P.

ARTICLE 3 - DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi   23   SEPTEMBRE 2011 à 16 H au plus tard.

ARTICLE 4 - DÉLAIS D'EXÉCUTION
Le candidat est tenu de respecter le délai imposé par l’établissement, soit la semaine 41 

(10-14/10/2011).

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS
5. 1. - Dispositions générales
Le titulaire devra se conformer aux seuls ordres écrits, définis au moyen d'un bon de commande.

Le bon de commande comportera : 

( la référence du marché,

( la désignation de l'article et sa référence, 

( la quantité demandée,

( le prix d'engagement correspondant au prix marché,

( le lieu et la date (ou délai), souhaités ou exigés, de livraison,

( l'adresse de facturation.

Il sera signé par la Personne Responsable du Marché représentée par le Directeur des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux ou son représentant.

Toute autre procédure, en particulier les commandes par téléphone, ne saurait engager financièrement le CHU.

5. 2. - Conditions de livraison et transport
5. 2. 1. - Modalités de livraison : 
Les fournitures doivent être livrées franco de port, d'emballage et de manutention.

Chaque livraison doit faire l'objet d'un bon de livraison numéroté, en deux exemplaires, indiquant :

( le nom du titulaire et son adresse,

( la date de livraison,

( la référence de la commande, 

( la désignation et la quantité des produits livrés.

5. 2. 2. - Lieu de livraison : 
Les marchandises seront  livrées : 

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital Jean Minjoz

Service de Médecine Nucléaire

1, Boulevard Fleming

25030 Besançon Cedex
ou, sinon, à l'adresse indiquée sur le bon de commande.

Les fournitures sont réceptionnées les jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus, de 8h30 à 11 h30 et de 13 h 30 à 16 h.
Le non respect des dispositions ci-dessus peut entraîner le refus de la livraison. Les frais en résultant sont à la charge du titulaire.

Le titulaire est responsable des risques afférents au transport de ses produits, jusqu'à leur réception.

Le matériel devra obligatoirement être marqué CE. Le titulaire fournira les certificats relatifs au marquage CE des appareils proposés.

Le matériel répondra aux critères définis dans les documents de la consultation, le candidat pouvant proposer plusieurs solutions en variante. Les équipements ne figurant pas dans l'offre de base seront indiqués de façon explicite, comme étant proposés en option. Tout équipement ou partie d'équipement non spécifié expressément en tant qu'option sera considéré comme faisant partie de l'équipement de base et dû par le titulaire.

Le matériel ne devra présenter aucun danger pour les utilisateurs. Il sera conforme aux normes de sécurité actuellement en vigueur.

Les appareils proposés seront de la meilleure qualité et en provenance de constructeurs réputés. Ils porteront le nom et le label du constructeur, et devront répondre à tous les règlements en vigueur.

5.3 - Limite des fournitures
5.3.1 Opérations incombant au Titulaire du marché
Ces opérations, incluses dans le prix du marché et effectuées par la main d'oeuvre spécialisée du Titulaire, comprennent :

a.
les essais et épreuves de qualification des appareils. Ils seront constatés par un procès-verbal dressé contradictoirement entre les parties. Le Centre Hospitalier Universitaire sera représenté par le Directeur des Infrastructures – Sécurité – Maintenance, Equipements Médicaux assisté de l'Ingénieur Biomédical.

b.
la remise en état de tout bien éventuellement abîmé par les opérations de mise en place du matériel objet de la fourniture.

c.
la mise à disposition du Centre Hospitalier Universitaire d'un ou plusieurs technicien(s) capable(s) de donner aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des équipements, les explications et les formations nécessaires à leur bon fonctionnement.

d.
les améliorations et modifications des logiciels de base constants susceptibles d'évoluer durant toute la vie du système.

e. 
Le titulaire devra préciser les éléments et consommables captifs, ainsi que les éléments et consommables non captifs nécessaires au fonctionnement de l’équipement (agent stérilisant, systèmes d’emballage, indicateurs de passage, indicateurs de procédé (chimique et biologique), consommable d’imprimante le cas échéant, etc…). 

5.3.2 Opérations n'incombant pas au Titulaire du marché
Les travaux définis ci-après ne sont pas effectués ni fournis par le Titulaire. Il s'agit principalement :

- 
de l'alimentation générale de l'équipement complet, la puissance indispensable étant précisée par le titulaire. Cette alimentation aura une protection tête de ligne au niveau des armoires basse tension du poste de l'établissement,

- 
des interconnexions et de la ligne de terre.

5.4 - Assurances
Le fournisseur devra pouvoir justifier d'une assurance contractée auprès d'une compagnie garantissant sa responsabilité civile pour les dommages de toute nature causés aux tiers du fait d'accidents ou d'incendie :

- 
par son personnel salarié en activité de travail,

- 
par ses matériels d'industrie, de commerce, d'entreprise ou d'exploitation

- 
du fait des travaux avant admission

- 
du fait d'un événement engageant la responsabilité de l'entreprise après admission.

ARTICLE 6 - RETENUE DE GARANTIE, CAUTIONNEMENT
Sans objet.

ARTICLE 7 - DÉTERMINATION DES PRIX
7. 1. - Contenu
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.

L'offre de prix sera faite sur la base des quantités indiquées en annexe du C. C. P.

7. 2. - Régime des droits et taxes
Si des créations, majorations, diminutions, suspensions, suppressions des droits et taxes intervenaient postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt de l'offre, le prix serait modifié en conséquence pour les livraisons auxquelles ces variations de droits et taxes auraient été effectivement appliquées.

7. 3. - Prix de règlement
Les prix seront unitaires et fermes durant l'année d'exécution du marché. 

7. 4. - Unité monétaire

Le marché sera libellé en euros.

ARTICLE  8 - AVANCE FORFAITAIRE
Conformément à l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance forfaitaire sera versée pour les marchés ordinaires ou à bons de commande supérieur à 50 000 € H.T.

Toutefois, en application de l'article 105 du Code des Marchés Publics, le titulaire devra constituer une garantie à première demande avant mandatement de cette avance. Le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

ARTICLE 9 - AVANCE FACULTATIVE
Il n'est pas accordé d'avance facultative.

ARTICLE 10 - ACOMPTES
Sans objet.

ARTICLE 11 - ÉTABLISSEMENT / PAIEMENT DE LA FACTURE
Le fournisseur produira un dossier de demande de paiement comprenant un mémoire, en trois exemplaires (1 original et 2 doubles), portant les indications suivantes : 

( le numéro et  la date du document,

( les noms, n° Siret et adresse du créancier,

( le numéro du marché ou de l'avenant (le cas échéant),

( le numéro du bon de commande,

( la date de livraison,

( la désignation et la quantité de la fourniture livrée,

( la remise éventuelle,

le prix de la fourniture faisant ressortir :

( le prix H. T.

( la T.V.A.

( le prix T. T. C.

Les factures seront adressées au :

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital Jean Minjoz

Direction des Infrastructures de la Sécurité et de la Maintenance

Département des Equipements Médicaux

1, Boulevard Fleming

25030 Besançon Cedex
ARTICLE 12 - DÉLAI DE PAIEMENT
Le délai global de paiement est de 50 jours. En cas de dépassement, des intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, plus deux points.

ARTICLE 13 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CRÉANCE - COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance résultant de l'exécution du présent marché doit demander au Directeur des Services Logistiques - bureau des marchés - une copie, certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention "exemplaire unique".

La cession ou le nantissement de créance doit être notifié par l'établissement de crédit cessionnaire ou tout autre bénéficiaire de la cession ou du nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception postal au comptable assignataire du CHU adressée à :

Monsieur le Trésorier Principal du CHU

2 place Saint-Jacques

25030  Besançon Cedex
Il est de plus recommandé au cessionnaire de joindre à la notification de la cession ou du nantissement de créances l'exemplaire unique du marché, que le cédant lui aura remis. L'exemplaire unique devra en tout état de cause être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

ARTICLE 14 - PÉNALITÉS DE RETARD
En cas de retards dans les livraisons ou de non remplacement dans les délais impartis d'une  marchandise ayant fait l'objet d'un rejet, le C.H.U. applique des pénalités de retard selon la formule suivante :

P =     V x  R
 
200

P = le montant de la pénalité,

V = la valeur de la prestation sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur s'applique au montant des prestations exécutées tardivement,

R = le nombre de jours de retard.

Le montant de ces pénalités sera notifié au titulaire du marché par lettre recommandée avec avis de réception, et retenu sur les sommes dues au titre des factures présentées.

En cas de retards répétés dans les livraisons portant préjudice au bon fonctionnement de l'Etablissement, de même qu'en cas de livraisons répétées non conformes à la qualité exigée, il pourra être fait application de l'article 29 du C. C. A. G. qui prévoit la résiliation du marché aux torts du titulaire et de l'article 36 relatif à l'exécution au frais et risques du titulaire.

ARTICLE 15 - EXÉCUTION PAR DÉFAUT
En cas de retard d'exécution, de mauvaise exécution, de refus d'exécution ou de non remplacement dans les délais accordés d'une fourniture ayant fait l'objet d'un rejet, la personne responsable du marché sollicitera une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire défaillant en application de l'article 32 du C. C. A. G. - F. C. S. En cas de différence de prix au détriment de l'établissement, cette dernière sera mise de plein droit à la charge du titulaire.

ARTICLE 16 - RÉSILIATION ET INDEMNITÉS DE RÉSILIATION
Le CHU de Besançon se réserve la possibilité de résilier le marché sans indemnités lorsque les produits livrés n'assurent pas la sécurité des soins.

En complément de l'article 31 du C. C. A. G. / FCS, il est précisé que le taux appliqué à la partie non exécutée du marché sera de 2 %.

ARTICLE 17 - DÉROGATIONS AU C. C. A. G. -  FCS
Dérogation à l'article 14 - 1 du C. C. A. G. par l'article 14 du C. C. P. (pénalité de retard).

Dérogation à l'article 31 du C. C. A. G. par l'article 16 du C. C. P. (indemnités de résiliation).

Fait à


le




Fait à


le

Nom et signature du titulaire du marché


Nom et signature du Directeur
CHU DE BESANÇON







ANNEXE N° 1.1
CONSULTATION du 16 Août  2011

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  D’ACTIVIMETRES
TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

(offre de base et variante si proposée)

remplir un tableau par variante

ACTIVIMETRE SECTEUR TEP

	DESIGNATION
	REFERENCE
	PRIX H.T.

(remise dé​duite)
	PRIX

TTC net

(remise déduite)

	Activimètre (configuration détaillée) :


	
	
	

	Installation, mise en service, formation
	
	
	

	Options : étalonnage COFRAC 9  Isotopes
	
	
	

	Autres :
	
	
	

	TOTAL 

	
	
	









Fait à ........................., le .....................









Signature et cachet du candidat

CHU DE BESANÇON








ANNEXE N° 1.2
CONSULTATION du 16 Août  2011

 Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  D’ACTIVIMETRES
TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

(offre de base et variante)

remplir un tableau par variante

ACTIVIMETRE SECTEUR SCINTIGRAPHIE

	DESIGNATION
	REFERENCE
	PRIX H.T.

(remise dé​duite)
	PRIX

TTC net

(remise déduite)

	Activimètre (configuration détaillée) :


	
	
	

	Installation, mise en service, formation
	
	
	

	Options : étalonnage COFRAC 9  Isotopes
	
	
	

	Autres :
	
	
	

	TOTAL 

	
	
	

	MONTANT TOTAL POUR DEUX ACTIVIMETRES
	
	
	









Fait à ........................., le .....................









Signature et cachet du candidat

CHU DE BESANÇON






    
 ANNEXE N° 1.3
CONSULTATION du 16 Août 2011

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  D’ACTIVIMETRES
MAINTENANCE, FORMATION DES UTILISATEURS
TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

	MAINTENANCE

	Adresse du S.A.V.
	

	Effectif
	

	Horaires
	

	Permanence
	

	Délai d'intervention
	

	Tarif Main d'Oeuvre (attachement)
	                                             HT

	Tarif Déplacement (attachement)
	                                             HT

	Montant d'un contrat de maintenance curative et préventive (hors pièces détachées)
	
 HT
	
 HT

	Montant d'un contrat de maintenance préventive uniquement (hors pièces détachées)
	
 HT
	
 HT

	Montant d'un contrat de maintenance préventive uniquement (avec pièces)
	
 HT
	
 HT

	Remise si partenariat 

Niveau 1




Niveau 2





Niveau 3
	........................ %

........................ %

........................ %

	FORMATION

	Formation des techniciens de maintenance (comprise dans le prix de fourniture des équipements)

	Nombre : 2
	

	Sur place
	OUI
(

NON
(

	Si NON, lieu (frais de transport, d'hébergement et de repas pris intégralement en charge par le candidat)
	

	Durée
	

	Formation des utilisateurs

	Sur place souhaitée
	OUI
(

NON
(

	Nombre : 4
	

	Durée (il pourra être demandé des compléments d'information à la demande)
	


Fait à ........................., le .....................

Signature et cachet du candidat

CHU DE BESANÇON






    
ANNEXE N° 2
CONSULTATION du 16 Août 2011

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  D’ACTIVIMETRES
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

(renseigner un tableau par variante)

	I – Données administratives

Société

Nom du produit

Référence

Nb d’unités installées en Europe

Date de mise en service

Nb de techniciens formés au service de ce produit


	

	II – Généralités

Marquage CE( préciser organisme notifié)

Dimensions extérieures (hauteur, diamètre)

Poids

Diamètre du puits

Epaisseur de plomb pour blindage


	

	III – Détecteur

Type de détecteur

Nature du gaz (fournir la courbe de réponse en énergie)

Gamme d’énergie (préciser min et max)

Activité minimale détectable (en kBq)

Activité maximale (en GBq)

Linéarité (gamme d’activité)

Répétabilité (%)

Reproctuctibilité (%)

Volume d’isosensibilité à 2% (joindre graphe)

Spécifications des limites de la tension de polarisation

Spécifications des limites de fidélité

	

	IV – Application
Nombre d’isotopes selectionnables

Types de conditionnement utilisables (flacon, gélule en flacon, seringue…)

Temps de comptage moyen

Unités d’activité affichables

Test de bruit de fond

Nombre d’affichages simultanés de la mesure et description

Référence porte-sources

Référence gaine de protection de la chambre puits

Type d’enregistrement de la mesure

Mode d’affichage pour les émetteurs beta purs


	

	V – Configuration informatique
Poste informatique associé à la chaîne de mesure

Système d ‘exploitation

Nombre et type de voies de sortie

Sauvegarde dans un fichier des mesures

Sauvegarde automatique du contrôle qualité (tests concernés)

Type de sauvegarde de l’application de mesure

Type de télémaintenance


	

	VI – Formation
Type et nature de la maintenance préventive

Nb de jours de formation des utilisateurs

Nb de jours de formation des techniciens

Interlocuteur pour les tests de réception
	


CHU DE BESANÇON







    ANNEXE N° 3
CONSULTATION  DU 16 Août 2011 

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  D’ACTIVIMETRES

CONDITIONS D’ETALONNAGE DES ACTIVIMETRES

	Radionucléîde


	Conditionnement
	Radionucléîde
	Conditionnement

	67   Ga


	FLACON
	153 Sm
	FLACON IBA

	
	SERINGUE


	
	SERINGUE 2,5 m L

	99m Tc
	FLACON


	90 Y
	FLACON

	
	SERINGUE 2 mL


	
	SERINGUE 1 mL

	
	SERINGUE 5 mL


	
	Seringue 10 mL

	
	SERINGUE 10 mL


	Cr51
	FLACON

	111 In
	FLACON


	
	SERINGUE 1 mL

	
	SERINGUE


	
	SERINGUE 2,5 mL

	131 I
	FLACON IBA


	
	

	
	Gélule conditionnée en flacon
	
	

	
	SERINGUE 2,5mL


	
	

	123  I
	FLACON IBA


	
	

	
	FLACON Covidien


	
	

	
	FLACON GEHC


	
	

	
	SERINGUE 2 ,5 mL


	
	

	
	SERINGUE 5 mL


	
	

	201 TI
	FLACON IBA


	
	

	
	SERINGUE 2,5 mL (2)
	
	

	18 F
	FLACON AAA


	
	

	
	FLACON IBA


	
	

	
	SERINGUE 5mL


	
	

	
	SERINGUE 10 mL


	
	


ANNEXE N° 4
MATERIO-VIGILANCE

Décret n° 96.32 du 15 JAN​VIER 1996

[image: image2.png]ssssssss




Joindre en Français les certificats correspondants du marquage CE, compati​bilité électroma​gnétique et les documents validés par l'organisme notifiant.
Société







……………………………………

Dispositif médical

Marque - type







……………………………………

Responsable matério-vigilance




……………………………………

Coordonnées







……………………………………










……………………………………










……………………………………

Numéro d'homologation





……………………………………

Marquage C.E.






( Oui        (  Non

Si oui, organisme sollicité





……………………………………

Pays de l'organisme notifiant





……………………………………

Classe du marquage

I - II a - II b - III







……………………………………

Procédure adoptée pour le marquage CE



Annexe. . . . . . . .  Iso ................

Compatibilité électromagnétique




( Oui        (  Non

Date

Signature et cachet

[image: image1.png]ssssssss




UTILISATIONS 

et RESTRICTIONS D'UTILISATION
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 Janvier 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société





……………………………………

Dispositif médical




……………………………………

Marque - type





……………………………………

1) Utilisations prévues

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet


INCOMPATIBILITÉS ou INTERFÉRENCES

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société






……………………………………

Dispositif médical





……………………………………

Marque - type






……………………………………

1) du dispositif médical avec d'autres dispositifs médicaux

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) du dispositif médical avec des accessoires ou des consommables

Oui  (





Non  (

Si oui, lesquels





……………………………………









……………………………………









……………………………………

Date

Signature et cachet


TESTS POUR CONTRÔLES PAR L'UTILISATEUR

AVANT MISE EN SERVICE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







……………………………………

Dispositif médical






……………………………………

Marque - type







……………………………………

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image3.png]ssssssss




NATURE ET PÉRIODICITÉ

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société






……………………………………

Dispositif médical





……………………………………

Marque - type






……………………………………

1) Utilisations prévues

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image4.png]ssssssss




NATURE ET PÉRIODICITÉ

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Société






……………………………………

Dispositif médical





……………………………………

Marque - type






……………………………………

Liste des documents faisant partie intégrante de cette fiche (protocoles et check list) Joindre à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.
référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

MAINTENANCE PRÉVENTIVE RECOMMANDÉE 

POUR 10 ANS D'EXPLOITATION

	PÉRIODICITÉ DES REVISIONS (1)
	TEMPS NECES​SAIRE DE MAIN D'OEUVRE PAR INTERVENTION
	REF et DETAIL DU KIT
	OUTILLAGE NÉCESSAIRE
	PRIX UNITAIRE T.T.C.
	TAUX DE REMISE SUR 4 ANS (2)

	
	
	
	
	
	


(1) en nombre d'heures, ou de semaines

(2) indiquer des remises sur quantité : 0 à 10 - 10 à 50 - 50 à 100

Date

Signature et cachet
















C.C.P. PAGE N 9

